# ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

## РОБОТА 9

## Перевірка однофазного лічильника 
активної енергії

### Мета роботи

- Вивчити схему перевірки однофазного лічильника за методом роздільних кіл напруги і струму, а також ознайомитися з роботою лічильного механізму.

- Знайти дійсну сталу лічильника і його похибку при рівних навантаженнях.

- Визначити поріг чутливості лічильника і відсутність самоходу.

### Основні теоретичні положення

Однофазні лічильники активної енергії – індукційні інтегруючі прилади для обліку електричної енергії у колах змінного струму частоті 50 Гц. На табличці цих приладів (рис. 9.1, а) вказані номінальна напруга і діапазон струмів з нижньою границею – номінальним струмом і верхньою – максимальним струмом, при якому зберігається необхідна точність лічильника.

Облік електричної енергії забезпечує роликовий лічильний механізм з декількох роликів, які вільно сидять на горизонтальній осі (рис. 9.1, б). Вони одержують рух через систему черв’ячних і зубчатих передач від вертикальної осі лічильника, на якій закріплений тонкий алюмінієвий диск. Цей диск обертається зліва направо, якщо увімкнені приймачі електричної енергії. На торцевій поверхні диска є смужка червоного кольору для полегшення рахунку числа його обертів. Разом з диском безперервно обертається перший ролик лічильного механізму, повний оберт якого приводить до повороту другого ролика на одну десяту частину його повного оберту. Повний оберт другого ролика приводить до повороту третього ролика на одну десяту частину його повного оберту і т. д. На торцевих поверхнях роликів нанесені цифри від 0 до 9, які видно крізь отвори таблички лічильника. На цій табличці є стрілка з приводом через черв’ячну передачу від осі лічильника, яка показує число обертів диску.

Рис. 9.1. Однофазний лічильник активної енергії:

а – табличка; б – схема будови.

Електричну енергію за деякий час визначають як різницю відліків за лічильним механізмом наприкінці і спочатку за той самий час. Кожній одиниці електричної енергії, яка зареєстрована лічильником, відповідає певне число обертів диску Nном. Цю величину називають передаточним числом лічильного механізму і записують на табличці лічильника в такому вигляді

1 kWh – Nном обертів диску.

Електричну енергію в ват-секундах, зареєстровану лічильником за один оберт диску,

Сном=3600⋅1000Nном

називають номінальною сталою лічильника.

Вимірювальний механізм однофазного лічильника має магнітну систему з двома електромагнітами змінного струму з магнітопроводами I і II (рис. 9.1, б), які складені з тонких ізольованих один від одного листів електричної сталі. На цих магнітопроводах знаходяться відповідно паралельна обмотка з великим числом витків тонкого проводу і послідовна обмотка з малим числом витків товстого проводу. Першу з них вмикають на напругу мережі U, а другу з’єднують послідовно з приймачами електричної енергії, які встановлюють певний струм навантаження I. Оскільки магнітопровід електромагніта з паралельною обмоткою майже замкнений, а магнітопровід електромагніта з послідовною обмоткою має велику повітряну ділянку в магнітному колі, змінні струми у цих обмотках збуджують магнітні потоки, пропорційні відповідно напрузі U і струму I, які зсунуті за фазою і не збігаються у просторі. Внаслідок цьому збуджується бігуче магнітне поле, яке наводить у рухомому алюмінієвому диску відповідні ЕРС і вихрові струми. Ці струми взаємодіють з бігучим магнітним полем і диск починає безперервно обертатися.

Середній обертаючий момент знаходять так

M=k1UIcos ϕ,

де k1 – коефіцієнт, який залежить від конструкції елементів лічильника;

U – напруга на затискачах паралельної обмотки;

I - струм послідовної обмотки лічильника;

cos  - коефіцієнт потужності приймачів електричної енергії.

Оскільки диск обертається в полі постійного підковоподібного магніта і при цьому перетинає його магнітні лінії, в диску індукуються ЕРС і виникають вихрові струми. Останні взаємодіють з магнітним полем постійного магніту, внаслідок чого виникає гальмовий момент

MГ=k2n,

де k2 - коефіцієнт пропорціональності;

n - частота обертання диску лічильника.

При рівномірному русі диску і досить великій частоті його обертання, коли тертям можна знехтувати, обертаючий і гальмовий моменти за абсолютними значеннями однакові, тобто

M=MГ,

або

k1 UIcos ϕ=k2 n,

звідки

UIcos ϕ=k n,

де k - відношення постійних коефіцієнтів k2 і k1.

Оскільки активна потужність

P=UIcos ϕ=k n

електрична енергія W за час t, яку враховує лічильний механізм, буде

W=0tP dt=C0tn dt=CN,

де N - число обертів диску лічильника за час t.

Відношення

C=WN

є енергія за час одного повного оберту диску, яку називають дійсною сталою лічильника електричної енергії.

Відхилення дійсної сталої С лічильника від його номінальної сталої характеризують відносною похибкою

γ0=Wном−WW⋅100,

де W - дійсне значення електричної енергії за час t, яке визначають за допомогою зразкових приладів;

Wном - значення електричної енергії, яку визначають за допомогою лічильника, що перевіряється.

Для однофазних лічильників активної енергії класу 2,5 при коефіцієнті потужності приймачів cos  = 1 і струму від 10 до 20% відносна похибка 0 не може перебільшувати ±3,5%. Якщо коефіцієнт потужності приймачів знаходиться в межах 0,5≤cos ϕ≤1 при ϕ≥0 і струм і що змінюється від 20% Iном до його максимального значення, відносна похибка може бути γ0=±5,5−3cos ϕ%. Відносну похибку визначають при температурі середовища від 15 до 30 С, напрузі, яка відрізняється від номінальної не більш ніж ±2%, і частоті струму, відхилення якої від номінальної не перевищує 1%.

Визначення відносної похибки лічильника з роликовим механізмом не можна проводити, якщо одночасно обертаються більш ніж три ролики.

Для визначення похибки лічильника треба щоб він знаходився не менш ніж 15 хвилин під номінальною напругою і номінальним струмом при коефіцієнті потужності приймачів cos  = 1.

Перевірку правильності роботи лічильника проводять за допомогою контрольних вольтметра і амперметра, зразкового ватметра і секундоміра з визначенням частоти обертання диска, для чого визначають повне число обертів його за час не менший як 50 с.

Одночасно визначають поріг чутливості лічильника

S=IminIном⋅100,

де Іmіn - найменший струм при коефіцієнті потужності приймачів cos = 1, коли диск лічильника починає безперервно обертатися;

Iном - номінальний струм за даними таблички лічильника.

Поріг чутливості лічильника класу 2,5 при номінальній напрузі на затискачах паралельної обмотки не може перевищувати 1%.

У невірно відрегульованих лічильниках під впливом напруги на затискачах паралельної обмотки і відсутності струму в послідовній обмотці може спостерігатися безперервне обертання диску, яке називають самоходом лічильника. При правильному регулюванні, самоходу не повинно бути при зміні напруги від 80 до 110% номінального. При вмиканні лічильника без навантаження диск може зробити до одного оберту, а далі повинен зупинитися. Випробування на відсутність самоходу повинно бути не менш ніж 10 хвилин.

### Опис експериментальної установки

Дослідження роботи однофазного лічильника активної енергії виконують на експериментальній установці (рис. 9.2), яку живлять від трифазної мережі А, В, С через триполюсний автоматичний вимикач QF1. Ця установка має два незалежних кола – в одне з них входить паралельна обмотка лічильника, а в друге – його послідовна обмотка з регульованим навантаженням.

Паралельна обмотка лічильника одержує живлення через подільник напруги RP1, а контрольний вольтметр PV1 дає змогу виміряти напругу U, яка підведена до цієї обмотки і до паралельної обмотки зразкового ватметра PW1.

Рис. 9.2. Схема експериментальної установки для перевірки однофазного лічильника активної енергії.

За допомогою однополюсного перемикача SA1 можна подільник напруги RP1 приєднати до фази В або С, що забезпечує зміну зсуву фаз між напругою, яка підведена до паралельної обмотки. У позиції С струм І послідовних обмоток приладів збігається за фазою з напругою UAC на затискачах їх паралельних обмоток і коефіцієнт потужності cos  = 1, а в позиції В, коли до цих самих обмоток підведена напруга UAB, яка випереджує напругу UAC на π3 і коефіцієнт потужності cos  = 0,5.

Щоб зменшити витрату електричної енергії при перевірці лічильника, його послідовну обмотку живлять від вторинної обмотки ах знижувального трансформатора ТV1. У цьому колі є первинна обмотка Л1Л2 багатомежного вимірювального трансформатора струму ТА1 (рис. 9.2) і два послідовно з’єднаних навантажувальних реостати RР2, RР3 з відношенням їх номінальних опорів порядку 5...10 для плавного регулювання струму І в колі. До вторинної обмотки И1И2 вимірювального трансформатора струму ТА1 приєднані послідовно з’єднані контрольний амперметр РА1 і послідовна обмотка зразкового ватметра PW1, а однополюсна вилка XP1 служить для замикання його первинної обмотки Л1Л2 накоротко при зміні коефіцієнту трансформації КІ під навантаженням.

Рис. 9.3. Векторна діаграма напруг та струму.

При перевірці лічильника класу 2,5 контрольні вольтметр і амперметр беруть того самого класу 2,5, зразковий ватметр – класу 0,2, а багатомежний вимірювальний трансформатор струму – класу 0,2.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Скласти установку для перевірки однофазного лічильника активної енергії, ввести навантажувальні реостаті RР2, RР3  повністю закоротити первинну обмотку багатомежного вимірювального трансформатору струму TA1 однополюсною вилкою XP1. Приєднати однополюсним двопозиційним перемикачем SA1 подільник напруги RP1 до фази С, а ручку його поставити в положення, яке відповідає найменшій напрузі, яку підводять до паралельних обмоток вимірювальних приладів.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань, ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, встановити відповідною вилкою коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора струму, потрібний для прогріву лічильника номінальним струмом, потім витягнути однополюсну вилку XР1 з гнізда XS1 і вставити її у сусіднє холосте гніздо.

4. Збільшувати напругу подільником напруги RP1 до номінальної, установити номінальний струм лічильника РІ1 навантажувальними реостатами RР2, RР3. Записати початковий показ W1 лічильника РІ1 і підтримувати цей режим для прогріву обмоток не менш 15 хв., а потім записати кінцевий показ W2 лічильника РІ2 і використати ці дані для перевірки роботи лічильного механізму.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Покази |  | Коефіцієнт трансформації KI | Час t, хв. | Покази лічильника, кВт  год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | амперметра | ват-метра |  |  | початковий | кінцевий |
|  |  | I, А | P, поділ. |  |  | W1 | W2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Установити навантажувальними реостатами RР2, RР3  в послідовній обмотці лічильника струм, близький 10, 20, 50, 75, 100, 150% номінального струму лічильника. Подільником напруги RP1 підтримувати номінальну напругу і визначити час числа обертів диску лічильника при зазначених навантаженнях, уважно слідкуючи, щоб стрілка ватметра була на певному поділі шкали протягом кожного досліду. Кількість обертів диска N слід вибирати кратним 20 так, щоб відповідний їм час t, відлічуваний за секундоміром, був не менш 50 с. Для кожного навантаження дослід треба провадити двічі і за дійсний час t брати середньоарифметичне двох відліків за секундоміром.

Дані дослідів внести до таблиці.

| № досліду | Напруга U, В | Покази |  | Коефіцієнт трансформації KI | Кількість обертів диска N, об. | Час t, хв. | Навантаження IIном⋅100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | амперметра | ват-метра |  |  |  |  |
|  |  | I, А | P, поділ. |  |  |  |  |
| 1...10 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. При проведенні дослідів кожний раз треба встановлювати коефіцієнт трансформації багатомежного вимірювального трансформатора струму так, щоб показ зразкового ватметра був не менший 35% його верхньої границі вимірювання, пам’ятаючи що при кожній його зміні треба закорочувати однополюсною штепсельною вилкою XP1 первинну обмотку Л1Л2 і витягати її з гнізда тільки при вимірюванні.

6. Поставити ручку однополюсного двопозиційного перемикача SA1 в позицію В і перевіряти лічильник при тих самих навантаженнях, але при коефіцієнті потужності cos = 0,5.

7. Визначити поріг чутливості лічильника, для цього встановити ручку однополюсного двопозиційного перемикача SA1 в позицію С, відрегулювати навантажувальними реостатами RР2, RР3   струм, близький до 1% номінального струму лічильника, а потім, підтримуючи подільником напруги RP1 номінальну напругу, змінювати струм і знайти його найменше значення, при якому диск обертається без зупинки.

8. Вимкнути один з проводів, який приєднаний до навантажувального реостата RР3, подільником напруги RP1 змінювати напругу від 80 до 110% Uном і записати напругу Uсам, при якій починається самохід лічильника.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити за даними таблички лічильника його номінальну сталу Сном і зробити висновок щодо правильності роботи лічильного механізму, вважаючи, що в межах допустимої похибки має силу рівність

W2−W1=Pt,

де P – потужність навантаження при прогріві лічильника;

t – час прогріву.

2. Розрахувати для всіх дослідів дійсну сталу лічильника С і відносну похибку 0 його показу, беручи до уваги, що дійсне значення електричної енергії при потужності Р за час t буде

W=P⋅t=KICВт(Р'+σВт),

де KI – коефіцієнт трансформації багатомежового вимірювального трансформатору струму;

СВт – ціна поділу зразкового ватметру, Втподіл;

P – показ ватметру, поділ.,

σВт – поправка для даної відмітки шкали, згідно зі свідоцтвом зразкового ватметру, поділ.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | Дані спостережень |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | P, Вт | N, об | t, с | W, Вт⋅с | С, Вт⋅соб | Wном, Вт⋅с | 0, % |  |
| 1…12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cos =1 |
| 1…12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cos =0,5 |

3. Накреслити в одній системі координат графіки C(I), 0(I) при cos =1, а в іншій системі – аналогічні графіки при cos =0,5.

4. Обчислити поріг чутливості лічильника і знайти напругу Uсам, при якій починається самохід лічильника, і надати її в процентах номінальної напруги Uном, яка записана на табличці лічильника.

5. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- За яким принципом діє однофазний лічильник активної енергії?

- Яка роль постійного підковоподібного магніту, що охоплює рухомий диск лічильника?

- Як впливає зміна частоти змінного струму на роботу індукційного лічильника електричної енергії?

- Як побудований роликовий лічильний механізм?

- Що таке номінальна стала лічильника і чим вона відрізняється від дійсної сталої?

- Як визначити дійсну сталу лічильника?

- Що називають похибкою лічильника?

- Для чого треба перед перевіркою лічильника прогрівати його обмотки струмом?

- Як визначити поріг чутливості лічильника?

- Що називають самоходом лічильника?

## РОБОТА 10

## Вимірювання опорів

### Мета роботи

- Вивчити схеми вимірювання опорів за методом вольтметра й амперметра.

- Виміряти опори обмоток ватметра за методом вольтметра й амперметра, вимірювальним мостом і омметром.

- Ознайомитися з будовою мегаомметра та особливостями вимірювання опорів ізоляції з його допомогою.

### Основні теоретичні положення

Вимірювання опорів - експериментальне визначення опору RX елементу електричного кола постійного струму.

Рис. 10.1. Схеми для вимірювання опорів, що потребують урахування:

а - провідності вольтметра; б, в - опору амперметра.

Метод вольтметра й амперметра - непрямий засіб вимірювання різних опорів, який дозволяє ставити елемент кола з вимірювальним опором під час дослідження у нормальні робочі умови. Цей метод грунтується на використанні закону Ома для ділянки кола, яка є елементом з вимірювальним опором RX, значення якого знаходять за відомим спадом напруги UX між його затискачами та струмом IX, що існує в ньому, за формулою: RX = UXIX.

Існують різні засоби вимірювання спаду напруги UX і струму IX (рис. 10.1, а, б, в), причому дві останні схеми ідентичні й відрізняються лише засобом зміни напруги на затискачах досліджуваного елементу, що зв’язано з потребою поставити елемент в умови, які наближаються до нормальних експлуатаційних.

Вимірювальні частини наведених схем не забезпечують одночасного вимірювання спаду напруги UX і струму IX.

Справді, перша з них (рис. 10.1, а) забезпечує за допомогою вольтметру PV1 вимір спаду напруги UX, але дає завищений струм I, який вимірює амперметр PА1, оскільки в цей струм крім струму IX входить ще струм IB, тобто струм обмотки вольтметру. В цьому випадку вимірювальний опір

RX = UXIX = UXI − IB = UXI − UXRB,

де RB - опір обмотки вольтметру.

У двох інших схемах (рис. 10.1, б, в) амперметр PА1 вимірює струм IX, але вольтметр PV1 вимірює напругу U, яка дорівнює сумі спадів напруг UX - на елементі з вимірювальним опором, і UA - на обмотці амперметру, тому вимірювальний опір

RX = UXIX = U − UAIX = UIX − UAIX = UIX − RA,

де RA - опір обмотки амперметру.

Отже, якщо при розрахунку вимірювального опору RX враховувати опори обмоток вольтметра RB й амперметра RA, можна для вимірювання застосувати будь яку з наведених схем.

Якщо вимірюваний опір значно менший порівняно з опором обмотки вольтметра, слід користуватися першою схемою (рис. 10.1, а), і, нехтуючи малим струмом IB обмотки вольтметру, обчислювати опір RX за формулою

RX ≃ UXI.

У тому разі, коли вимірювальний опір наближається до опору обмотки вольтметра або перевищує його, слід користуватися однією з двох інших схем (рис. 10.1, б, в) і, нехтуючи при розрахунку малим спадом напруги UA на обмотці амперметра, обчислювати вимірювальний опір так

RX ≃ UIX.

В практиці електричних вимірювань першу схему (рис. 10.1, а) називають схемою для вимірювання “малих” опорів, а для останні (рис. 10.1, б, в) - схемами для вимірювання “великих” опорів.

Для вимірювання опорів методом вольтметра й амперметра треба добирати магнітоелектричні вимірювальні прилади з такими межами вимірювання, щоб їх покази наближалися до номінальних значень, що забезпечує найменші похибки вимірювання.

Щоб виміряти опори від 1 до 1 000 000 Ом, які не знаходяться в робочих колах, можна застосувати одинарний міст постійного струму (рис. 10.2, а) з трьома резисторами з відомими опорами R2, R3, R4 і одним резистором, опір RX = R1 якого треба виміряти. Ці резистори називають плечами моста. До затискачів однієї діагоналі моста АВ приєднують акумуляторну батарею GВ1 з напругою U, а в другу - вимірювальну діагональ СD - вмикають індикатор струму - гальванометр РG1 з нулем посередині шкали.

Рис. 10.2. Схеми вимірювальних мостів постійного струму:

а - лінійного; б - одинарного.

Якщо струм гальванометра

IG = U R1 R4 − R2 R3RG (R1 + R2) (R3 + R4) + R1 R2 (R3 + R4) + R3 R4 (R1 + R2)

не буде дорівнювати нульові, то при заданих напрузі U і опорах RG R2, R3, R4 він є функцією вимірювального опору RX = R1, тобто IG (RX). Мости в яких вимірювальний опір RX визначають за показами стрілки гальванометра, називають незрівноваженим. Якщо одне плече моста, наприклад R3, зробити регульованим, то можна досягти того, щоб

R1 R4 − R2 R3 = 0,

тоді струм IG у діагоналі з гальванометром також дорівнює нулю. Такий стан моста називають рівновагою, а міст зрівноважений.

З умови рівноваги моста виходить, що вимірювальний опір

RX = R1 = R2 R3R4,

де опір R2 називають плечем порівняння, а опори R3 і R4 - плечами відношення.

Мости, в яких зрівноваження досягають при вибраному опорі R3 за рахунок зміни відношення R2R4 при сталій сумі опорів R2 і R4, називають лінійними (рис. 10.2, б). У лінійних мостах опір R2 + R4 виконують у вигляді реохорда – тонкого каліброваного дроту CD а великим питомим опором, натягнутим вздовж шкали, яка градуйована у відношенні R2R4. По цьому дроту ковзає рухомий контакт В, який поділяє цей дріт на дві частини з опорами R2 і R4. Під час рівноваги моста вимірювальний опір RX = R1 знаходять помножаючи відлік рухомого контакту на встановлений опір R3.

Щоб одержати найдостовірніші результати вимірювання, слід встановити такий опір R3, при якому руховий контакт буде знаходитися під час рівноваги моста в середній частині реохорда.

Для прямого вимірювання опорів використовують омметри – магнітоелектричні прилади з шкалою, проградуйованою в омах, з власним джерелом електричної енергії GB1 постійної напруги U, влаштовані з послідовною (рис. 10.3, а) або паралельною (рис. 10.3, б) схемами. Прилади з послідовною схемою більш придатні для вимірювання великих опорів, а прилади з паралельною схемою – для вимірювання невеликих опорів.

Рис. 10.3. Схеми побудови омметрів за схемами:

а – послідовною; б – паралельною

Для омметрів з послідовною схемою струм приладу

I = UR + RX,

а для омметрів з паралельною схемою

I = U RXR RX + RД (R +RX),

тобто для обох схем при незмінних напрузі U, опорах R і RД струм приладу I, який викликає відповідне відхилення стрілки, залежить тільки від вимірюваного опору RХ.

Отже, у омметра з послідовною схемою нуль шкали відповідає найбільшому куту повороту рухомої частини приладу й струму

I = UR,

а поділка шкали, яка відповідає струму I = 0, тобто випадку, коли вимірюваний опір RХ нескінченно великий, має позначення .

В омметрі з паралельною схемою нуль шкали відповідає короткому замиканню затискачів приладу, при якому його рухома частина знаходиться у вихідному положенні, а поділка шкали, що відповідає вимірюваному опору RХ =  і найбільшому куту повороту рухомої частини приладу, коли струм

I = UR + RД.

Оскільки напруга власних джерел електричної енергії в омметрах з часом зменшується, то ці прилади мають регульований пристрій, який дозволяє перед вимірюванням опору встановити стрілку омметра на нуль шкали.

Вимірювання великих опорів ізоляції обмоток двигунів, а також опір ізоляції між одним проводом лінії та землею, опір ізоляції між двома розімкненими проводами лінії, опір ізоляції між двома електрично не з'єднаними обмотками тощо виконується за допомогою мегаомметра (рис. 11.1). Він складається із логометричного вимірювального механізму, та вбудованого внутрішнього джерела живлення напругою 500, 1000, 2500 В, яке може бути електромашинним або електронним. Таке збільшення напруги дає змогу виявити слабкі місця ізоляції з недостатньою електричною міцністю і одночасно наблизити умови роботи ізоляції до експлуатаційних. Головна властивість логометричного вимірювального механізму полягає в тому, що його показання не залежать від зміни напруги живлення. При користуванні мегаомметром треба стежити, щоб електричні кола, в яких проводяться вимірювання, були знеструмлені. Інакше прилади можуть бути пошкоджені, або вимірювання зроблені невірно. Під час роботи з мегаомметром слід пам'ятати, що не можна доторкатися до затискачів приладу, а також приєднаних до них проводів, оскільки напруга між ними небезпечна для життя.

### Опис експериментальної установки

Вимірювання опорів обмоток феродинамічного ватметра методом вольтметра й амперметра виконують на двох окремих установках.

В установці для вимірювання опору послідовної обмотки ватметра (рис. 10.4, а) є два регулюючі реостата: ламповий RР – для грубого регулювання і низькоомний дротяний з повзунком RР – для більш плавного регулювання струму І в колі, а також спаду напруги UK на вимірюваному опорі RXA.

В установці для вимірювання опору паралельної обмотки ватметра (рис. 10.4, б) зміна напруги U, яка підводиться до вимірюваного опору RXB, здійснюються за допомогою подільника напруги RP1, який є високоомним дротяним реостатом з повзунком.

а  				  б

Рис. 10.4. Схеми установок для вимірювання опорів обмоток ватметра:

а - послідовної; б – паралельної.

В обох установках, що живляться від мережі постійної напруги, слід застосувати вимірювальні магнітоелектричні прилади високого класу точності з відомими опорами обмоток.

Вимірювання опорів обмоток ватметра виконують також лінійним мостом постійного струму і омметром, а опір ізоляції між його послідовною і паралельною обмотками визначають за допомогою мегаомметра.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Скласти установку для визначення опору послідовної обмотки ватметра, вимкнути вимикачі лампового реостата RР, поставити повзунок дротяного реостата RР у положення, що відповідає найбільшому опору.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань вимкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, встановити в колі регулювальними реостатами RР, RР  струм, близький до номінального струму послідовної обмотки ватметра і, змінюючи опір дротяного реостата RР, встановлювати три такі струми, для яких стрілка мілівольтметра була б розташована на поділках шкали з цифрами.

Результати вимірювань слід записати в таблицю:

| № досліду | Напруга UХ, мВ | Струм І, А | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ... 3 |  |  | Номінальний струм послідовної обмотки ватметра Іном = . . . А |

4. Скласти установку для визначення опору паралельної обмотки ватметру, поставити повзунок подільника напруги RP1 у положення, яке забезпечує найменшу напругу на її затискачах.

5. Після перевірки керівником правильності з’єднань вимкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, встановити подільником напруги RP1 три напруги, близькі до номінальної напруги паралельної обмотки ватметра, і записати покази приладів по кожному досліду у таблицю:

| № досліду | Напруга U, В | Струм ІХ, мА | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ... 3 |  |  | Номінальна напруга паралельної обмотки ватметра Uном = . . . В |

6. Виміряти за допомогою лінійного моста постійного струму опір паралельної обмотки ватметру.

Результати, одержані при рівновазі моста, записати в таблицю:

| № досліду | Зразковий опір R2, Ом | Відношення плечей R3R4 | Вимірювальний опір |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ... 3 |  |  | Паралельна обмотка ватметра |

7. Виміряти опори послідовної й паралельної обмоток ватметру за допомогою омметру.

Результати відліків по приладу записати в таблицю:

| № досліду | Омметр |  | Вимірювальний опір |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RX, Ом | Границі вимірювання |  |
| 1 |  |  | Послідовна обмотка ватметра |
| 2 |  |  | Паралельна обмотка ватметра |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити для всіх дослідів виміряні опори обмоток ватметра за формулами, в які входять опори вимірювальних приладів.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду | Послідовна обмотка |  |  | Паралельна обмотка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UX, мВ | І, А | RXA, Ом | U, мВ | ІX, А | RXВ, Ом |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  | Середнє значення |  |  |

2. Визначити номінальні потужності споживання електричної енергії, що відповідають послідовній обмотці РА, паралельній обмотці ватметра РВ і всьому приладу РВТ за формулами

PA=RXAIном2; PB=Uном2RХВ; P=PA+PB.

Результати розрахунків завести до таблиці:

| № досліду | RXA, Ом | Іном, А | РА, Вт | Uном, В | RXВ, Ом | РВ, Вт | РВТ, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Середнє значення |  |  |  |

3. Знайти опори RXВ та RXВ паралельної обмотки ватметра, виміряні відповідно лінійним мостом та омметром, і записати їх у таблицю:

| № досліду | R2, Ом | R3R4 | RXВ, Ом | RXВ, Ом | Вимірювальний опір |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Паралельна обмотка |

4. Порівняти значення опорів обмоток ватметра, знайдені різними методами, і дати рекомендацію щодо застосування кожного методу окремо.

5. Скласти висновок по результатах виконаної роботи.

### Запитання до самоперевірки

- Який рід струму використовують при вимірюванні опорів?

- Чому при вимірюванні опорів за методом вольтметра й амперметра застосовують різні схеми вмикання вимірювальних приладів?

- Які опори можна вимірювати за допомогою моста постійного струму?

- Які елементи входять до лінійного моста постійного струму?

- Як виконують зрівноважування вимірювального моста постійного струму?

- За якими схемами будують омметри?

- Де знаходиться нуль шкали омметра, який збудовано за послідовною схемою?

- Де знаходиться на шкалі омметра з паралельною схемою поділка, яка відповідає вимірювальному опору RX = ∞?

- Яким прибором вимірюють опір ізоляції?

- При якій напрузі вимірюють опір ізоляції?

## РОБОТА 11

## Вимірювання опору ізоляції 
обмоток і визначення місця 
пошкодження кабелю

### Мета роботи

- Вивчити методи вимірювання опору ізоляції.

- Виміряти опір ізоляції обмоток статора трифазного асинхронного двигуна і ізоляції проводів електричної мережі.

- Визначити місце пошкодження ізоляції кабелю.

### Основні теоретичні положення

Опір ізоляції відноситься до розряду великих опорів. Обмотки статора і кабелі напругою до 1000 В повинні мати ізоляцію опором не менше 0,5 МОм, на яку впливають напруга, вологість і температура навколишнього середовища. Тому виміряти опір ізоляції треба при підвищеній напрузі, що значно перевищує мінімальну робочу напругу електроустановки або кабелю.

В тих випадках, коли установка або кабель не знаходяться під напругою, вимірювання опору ізоляції виконується мегаомметром (рис. 11.1), який має вимірювальний пристрій з магнітоелектричним логометром з двома скріпленими на одній осі перехресними котушками 1 і 2, котрі розташовані в неоднорідному магнітному полі постійного підковоподібного магніту. Ці котушки живляться від вбудованого генератора постійного струму з ручним приводом, який дає номінальну напругу 100, 500, 1000 або 2500 В. Така збільшена напруга дає змогу виявляти слабкі місця ізоляції з недостатньою електричною міцністю.

У колах котушок логометра є сталі резистори з опорами RД1 і RД2 з виводами до затискачів “Лінія”, “Земля”, до яких вмикають вимірюваний опір RХ. Щоб усунути вплив струму витікання між цими затискачами на результати вимірювання, затискач “Лінія” охоплюють металевим екраном, який з’єднують з додатковим затискачем мегаомметра “Екран”, з’єднаний з додатним полюсом генератора.

Рис. 11.1. Схема побудови мегаомметра.

Обертання якоря вбудованого генератора рукояткою Р, виведеною на бічну стінку приладу, з частотою обертання від 90 до 150 об/хв забезпечує генерування номінальної напруги U, пульсації якої згладжує конденсатор С. Внаслідок цього в обмотках 1 і 2 збуджуються струми

I1 = UR1 + RД1     та     I2 = UR2 + RД2 + RX,

де R1 і R2 – опори обмоток котушок 1 і 2.

Взаємодія струмів І1 та І2 з магнітним полем постійного магніту приводить до виникнення двох протилежно спрямованих моментів М1 і М2, які повертають рухому систему. При цьому ці моменти змінюються і зрівноважуються при певному положенні рухомої системи відносно полюсів магніту. Стрілка приладу встановлюється при цьому на певній поділці шкали.

Кут повороту рухомої системи логометра залежить від відношення струмів

I1I2 = R2 + RД2 + RXR1 + RД1

у встановлюючій 1 і відхиляючій 2 котушках і не залежить від самих струмів, а також від напруги і частоти обертання приводу. Тому шкалу приладу проградуювати безпосередньо у мегомах.

Обертання рукоятки мегаомметра з частотою обертання в межах від 90 до 150 об/хв і розімкнених затискачах “Лінія”, “Земля”, що відповідає вимірюваному опору RХ = , приводить до відхилення стрілку приладу на крайню поділку шкали з позначенням знаку , тому, що струм І2 відхиляючої котушки 2 дорівнює нулю. При з'єднанні цих затискачів накоротко, що відповідає вимірюваному опору RХ = 0, і тій самій частоті обертання рукоятки, струм І2 буде найбільшим, а стрілка приладу встановиться на іншій крайній поділці шкали, яка відповідає нулю. Обертати рукоятку з частотою обертання понад 150 об/хв не рекомендується, щоб запобігти передчасному зносу механічної частини мегаомметра.

Відсутність у котушок протидіючих пружин дозволяє стрілці займати байдуже положення на шкалі при непрацюючому приладі.

При користування мегаомметрами треба стежити, щоб електричні кола, в яких проводяться вимірювання, були знеструмлені, інакше прилади можуть бути пошкоджені або вимірювання зроблені неправильно. При всіх вимірюваннях затискачі “Лінія”, “Земля” мають бути приєднані до тих елементів знеструмленого електричного кола,  між якими вимірюють опір ізоляції.

Під час роботи з мегаомметром слід пам’ятати, що при обертанні його рукоятки не можна доторкатися до затискачів приладу, а також  приєднаних до них проводів, оскільки напруга між ними небезпечна для життя.

Опір ізоляції між різними обмотками та корпусом електричної машини повинна бути не менш 0,5 МОм. Оскільки опір ізоляції залежить від її вологості, тому його необхідно вимірювати при робочій температурі машини.

Вимір опору ізоляції двопровідного кола, що перебуває під напругою, здійснюється вольтметром з  почерговим вимірюванням трьох напруг: U – напруги кола, U1 – напруги між одним проводом і землею,  а також напруги U2 - між другим проводом і землею.

На підставі цих вимірів розраховуємо опори

Rіз1=RVU−U1−U2U2,    Rіз2=RVU−U1−U2U1,

де RV – опір вольтметра.

При нормальному стані ізоляції двопровідного кола покази вольтметра U1, U2 повинні бути близькими до нуля, тому що опір ізоляції проводів по відношенню до землі в багато разів більше опору обмотки вольтметра.  Стан ізоляції в  колах постійного струму можна контролювати з допомогою двох вольтметрів (рис. 11.2).

| Рис. 11.2. Схема контроля стану ізоляції двопровідної мережі постійного струму. | Рис. 11.3. Схема контролю стану ізоляції трьохпровідної мережі трьохфазного струму. |
| --- | --- |

При задовільному стані ізоляції обидва вольтметра показуватимуть однакову напругу, яка дорівнює половині напруги кола. При порушенні ізоляції одного із проводів  покази вольтметрів зміняться пропорційно опорам їх ізоляції.

В колах трифазного току контроль за станом ізоляції здійснюється з допомогою трьох вольтметрів (рис.11.3), що підключені між відповідним лінійним проводом і землею.

При нормальному стані опору всі вольтметри показують однакову напругу, рівну фазній. При пошкодженні ізоляції одного із проводів, підключений до нього вольтметр зменшить свої показання, а два інших – збільшать їх. При замиканні одного із проводів на землю його вольтметр буде показувати нуль, а два інших – лінійні напруги.

В разі пробою однієї жили трижильного кабелю на землю місце її пошкодження можна визначити індуктивним методом або мостом постійного струму. В разі застосування моста постійного струму (рис. 11.4), на віддаленому кінці кабелю закорочують перемичкою П його справну і пошкоджену жили, а вільні кінці M і N утвореної петлі, приєднують до затискачів моста.

При опорі жили кабелю R' < 0,5 Ом вимірювальні прилади приєднають за спеціальною чотирьох-затискачову схемою моста,  що виключає вплив опорів з'єднувальних проводів на результати вимірів. При опорі жили R' > 0,5 Ом  використовують двохзатискачову схему моста, для якої опори з’єднувальних проводів не враховують.

Рис. 11.4. Схема вмикання моста до пошкодженого кабелю.

Змінюючи магазинами опорів резистори R1, R2 досягають рівноваги моста, тобто встановленню стрілки гальванометра на нульову позначку шкали. Тоді відстань Х від точки вимірювання N до місця пошкодження ізоляції

X=2R2R1+R2L,

де L – довжина жили кабелю.

Якщо паралельно проводу площею перерізу жили s1 прокладена контрольна жила площею перерізу s2, то відстань до місця пошкодження ізоляції визначають за формулою

X=R2s1+s2s2R1+R2L.

При опорі жили кабелю менше за 0,5 Ом, за даною схемою вимірювання, необхідно врахувати опори RК1, RК2 з'єднувальних каліброваних проводів моста (рис. 11.4). Тоді формула для визначення відстані Х до місця пошкодження кабелю буде мати вигляд

X=2R2R1+R2L+RК1R2−RК2R2ρR1+R2s,

де  - питомий опір матеріалу жил кабелю.

### Опис експериментальної установки

Експериментальна установка (рис. 11.5) складається з асинхронного двигуна з виводами обмоток статора С1 – С4 фази А, С2 - С5 фази В, С3 – С6 фази С і фізичної моделі силового чотирижильного кабелю з вхідними А, В, С, N і вихідними А', В', С', N' затискачами. Вимірювання опору жил кабелю і опору до міста її пошкодження вимірюють мостом постійного струму, схема якого, опис вмикання та порядок роботи додається при проведенні досліду.

Рис. 11.5. Схема експериментальної установки для вимірювання опору ізоляції:

а – обмоток статора, б – жил кабелю.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитись з приладами, апаратами та іншим обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол досліду.

2. Перевірити роботу мегаомметра, обертаючи рукоятку його генератора з частотою 90...120 об/хв. При розімкнутих затискачах “Лінія”, “Земля” стрілка повинна показувати опір , а при замкнутих - 0. При обертанні рукоятки генератора не можна торкатись затискачів приладу, а також приєднаних до нього проводів, бо напруга між ними доходить до небезпечних для життя.

3. Приєднувати почергово затискачі обмоток статора С1, С2, С3 до затискача “Лінія” мегаомметра, а його затискач “Земля” до заземленого корпусу двигуна "корп" і, обертаючи рукоятку приладу, провести відлік по шкалі мегаомметра. Потім виміряти опір між обмотками двигуна, приєднуючи послідовно пари обмоток С1–С2;  С2–С3; С3–С1 між затискачами “Лінія”, “Земля”.

Результати вимірювань записати в таблицю:

| № досліду | Опір ізоляції між затискачами, МОм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1-"корп" | С2- "корп" | С3- "корп" | С1–С2 | С2–С3 | С3–С1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

4. Встановити за допомогою мегаомметра якість ізоляції жил кабелю. Затискач мегаомметра “Земля” приєднати до виводу N установки, а затискач “Лінія” – послідовно до виводів жил кабелю А, В, С. Обертаючи рукоятку мегаомметра, провести відліки по його шкалі. Виміряти опори між жилами кабелю, приєднуючи послідовно пари А – В, В – С і С – А між затискачами “Лінія”, “Земля”. Результати вимірювань записати в таблицю:

| Опір ізоляції між затискачами мегаомметра і виводами жил кабелю, Ом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – N | В – N | С – N | А – В | В – С | С – А |

Зробити висновок по якості ізоляції кожної жили і визначити жилу с пошкодженою ізоляцією.

5. Виміряти мостом постійного струму опори жил кабелю і, в залежності від його значення, вибрати схему вмикання моста для визначення відстані до точки пошкодження ізоляції з урахуванням лінії з’єднувальних проводів або без урахування. Для цього з’єднати перемичкою на кінці кабельної лінії непошкоджену жилу з пошкодженою, що встановлена в досліді пункту 4 вимірюванням опору ізоляції.

Приєднати вимірювальні затискачі моста постійного струму до початку непошкодженої і пошкодженої жил кабелю і, повертаючи ручки магазинів опорів моста, добитися його рівноваги. Визначити опір двох ліній RЛ по показанням опору плеча порівняння  R  та множника n.

6. Для знаходження опору RX до місця пошкодження ізоляції жили кабелю з опором   R > 0,5 Ом приєднати жили до моста, визначити опір плеча порівняння R1 та множника М декад моста, при яких мост зрівноважений. Визначити опір RХ.

Результати вимірювань записати в таблицю.

| Опір плеча порівняння |  | Множники декад моста |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | R | n | M |

### Обробка результатів дослідів

1. Визначити розбіжність виміряного опору ізоляції обмоток статора двигуна з мінімально допустимим, використовуючи формулу

ΔR=Rіз−RдопRдоп100%,

де Rдоп = 0,5 МОм – мінімально допустимий опір ізоляції.

2. Визначити опір двох жил кабелю по формулі

Rл=nR.

3. Визначити опір місця пошкодження ізоляції жили

RX=Rл1+R1M

за результатами виконаної роботи.

4. Розрахувати відстань Х до міста пошкодження ізоляції  жили за відомими s, ρ та RX жил кабелю по формулі

X=RXρs

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Який мінімально допустимий опір ізоляції обмоток статора і жил кабелю при напрузі до 1000 В?

- Які існують методи вимірювання опору ізоляції?

- Який вимірювальний пристрій використовують в мегаомметрі?

- При якій напрузі необхідно визначити опір ізоляції?

- Від якого джерела енергії живиться мегаомметр?

- Чому покази мегаомметру не залежать від зміни напруги живлення?

- Чому не можна доторкатися до проводів і затискачів мегаомметра під час обертання його рукоятки?

- Яким приладом можна визначити місце пошкодження жил кабелю?

- Як визначити мостом місце пошкодження жил кабелю?

- В якому випадку при визначенні місця пошкодження жил кабелю необхідно врахувати опір з’єднувальних проводів?

## РОБОТА 12

## Вимірювання потужності та енергії 
в трифазних колах

### Мета роботи

- Вивчити методи вимірювання активної і реактивної потужностей та енергії у трифазних колах.

- Ознайомитися з вмиканням вимірювальних приладів через вимірювальні трансформатори струму.

- Виміряти активну й реактивну потужності в трифазному колі з допомогою ватметрів і лічильників, знайти коефіцієнти потужності окремих приймачів і всієї установки.

### Основні теоретичні положення

Активну потужність трифазного кола при симетричному режимі й з’єднанні приймачів зіркою з доступною нейтральною точкою (рис. 12.1, а), а також при можливості вмикання послідовної обмотки однофазного ватметра у фазне коло приймачів з’єднаних трикутником (рис. 12.1, б), можна вимірювати за допомогою одного приладу, що показує активну потужність однієї фази, тобто

Pф=UфIфcosϕ,

де Pф, Uф, Iф – відповідно фазні активна потужність, напруга й струм; cos - коефіцієнт потужності приймачів.

Рис. 12.1. Схеми вимірювання активної потужності при симетричному режимі трифазної системи одним однофазним ватметром:

а – при з’єднані приймачів зіркою з доступною нейтральною точкою; 
б - при з’єднані приймачів трикутником з доступними фазними колами; 
в – з штучною нейтральною точкою; г – з однополюсним перемикачем.

Для одержання активної потужності трифазної системи при симетричному режимі треба показ однофазного ватметра потроїти, тобто

P=3Pф=3UфIфcosϕ.

При неприступних приймачах слід застосувати один однофазний ватметр з штучною нейтральною точкою (рис. 12.1, в) незалежно від типу їх з'єднання. Якщо застосовують феродинамічний ватметр, додаткові резистори з опорами RA, RВ, RС обирають так, щоб

RA+RBт=RB=RC,

де RВт – активний опір паралельної обмотки ватметра.

Можна обрати також схему з однополюсним двопозиційним перемикачем SA1 (рис. 12.1, г), який у лівій та правій позиціях дає можливість виміряти такі активні потужності

PAB=UлIлcos30°+ϕ;         PAC=UлIлcos30°−ϕ,

сума яких є активна потужність трифазної системи

P=PAB+PАС.

Активну енергію у трифазних колах при симетричному режимі вимірюють за аналогічними схемами із зміною ватметра однофазним лічильником активної енергії.

При несиметричному режимі у трифазній трипровідній мережі вимірювання активної потужності та енергії можна здійснювати відповідними двома однофазними вимірювальними приладами або одним трифазним двоелементним ватметром і одним трифазним двоелементним лічильником (рис. 12.2, а, б). Якщо користуватися схемою двох однофазних ватметрів, то активну потужність трифазної системі знаходять як алгебраїчну суму показів обох приладів:

P=PAB+PCB,

причому покази ватметрів в залежності від характеру навантаження можуть бути як додатні, так і від’ємні. При симетричному режимі й активному навантаженні обидва ватметри дають одинакові покази, але при коефіцієнті потужності cos  1 не зважаючи на симетрію по фазах, покази їх різні (рис. 12.3) і визначаються за формулами

PAB=UABIAcos30°+ϕ; PCB=UCBICcos30°−ϕ.

Рис. 12.2. Схеми вимірювання активної потужності та енергії при несиметричному режимі трифазної системи приладами:

а – однофазними; б – трифазними двоелементними.

Зокрема при зсуві фаз ϕ=60°стрілка ватметру PW1 буде на нульовій поділці шкали і вся активна потужність трифазної системи врахуватиметься тільки одним ватметром PW2, а при зсуві фаз ϕ>60°ватметр PW1 дає від’ємні покази, для відліку яких доводиться в одній з його обмоток змінити напрям струму, що в сучасних конструкціях ватметрів здійснюється перемикачем, вмонтованим у корпус приладу.

Зручніше вимірювати активну потужність трифазної системі трифазним ватметром з двома послідовними обмотками, стрілка якого відразу показує активну потужність всієї системи (рис. 12.2, б).

Щодо вимірювання активної енергії у трифазних колах, то при застосуванні двох однофазних лічильників (рис. 12.2, а) треба заздалегідь перевірити їх роботу при індуктивному та при ємкісному навантаженнях, оскільки диск одного з лічильників може обертатися в напрямі, протилежному до того, який показано стрілкою на табличці лічильника. Звичайно облік активної енергії у трифазних трипровідних мережах здійснюють трифазними двоелементними лічильниками активної енергії (рис. 12.2, б).

Рис. 12.3. Графіки показів однофазних ватметрів, увімкнених за схемою двох приладів, у процентах їх номінальної потужності від зсуву фаз при симетричному режимі трифазної системи.

У трифазних чотирипроводних мережах аналогічні вимірювання провадять за допомогою відповідних трьох однофазних приладів, або одним трифазним триелементним лічильником активної енергії.

Лічильниками можна виміряти середню активну потужність Р у кіловатах, якщо протягом нетривалого часу ta = 30…60 c полічити ціле число Na повних обертів диска лічильника і скористатися формулою

P=3600NaNномa ta,

де Nномa – число обертів диска лічильника, що відповідає 1 кВтгод, яке зазначено на його табличці.

Реактивні потужність та енергію вимірюють за аналогічними схемами при умові заміни приладів реактивними ватметрами та лічильниками реактивної енергії.

Трифазні лічильники реактивної енергії придатні як для симетричного, так і для несиметричного режимів, при зазначеному на них порядку слідування фаз, і враховують реактивну енергію для індуктивного навантаження із знаком плюс, а для ємкісного – із знаком мінус, відповідно до чого покази лічильного механізму збільшуються чи зменшуються. Визначивши ціле число Np повних обертів диску лічильника за невеликий час tp =30...60 c і користуючись передаточним числом Nномp  його лічильного механізму, зазначеним на табличці лічильника, можна знайти середню реактивну потужність за формулою

Q=3600NpNномp tp.

Якщо потужності Р і Q визначені для однакового проміжку часу, то можна для цього самого проміжку часу знайти коефіцієнт потужності:

cos ϕ=11+QP2.

а 					б

Рис. 12.4. Вимірювання реактивної потужності і енергії при симетричному режимі трифазної системи однофазними приладами активної потужності й енергії:

а – схема ввімкнення; б – векторна діаграма напруг та струмів.

Можливо при симетричному режимі вимірювати реактивні величини однофазними ватметрами та лічильниками, якщо їх паралельні обмотки увімкнути на “чужу напругу” (рис. 12.4, а). В цьому разі однофазний ватметр згідно з векторною діаграмою напруг і струмів (рис. 12.4, б) покаже реактивну потужність:

Q10=UBCIA cosUBC,IA=UBCIA cos90−ϕ=UBCIA sinϕ.

Якщо виміряну величину Q10 помножити на 3, то одержимо реактивну потужність трифазної системи при симетричному режимі, тобто

Q0=3Q10=3UлІл sinϕ,

де Uл і Іл – відповідно лінійні напруга і струм.

У випадках, коли струми у мережі перевищують номінальні струми вимірювальних приладів, їх треба вмикати через відповідні вимірювальні трансформатори струму, а покази приладів помножити на коефіцієнт трансформації цих трансформаторів.

Вмикаючи трифазні ватметри і лічильники, треба точно додержуватися розмітки затискачів приладів і вимірювальних трансформаторів струму, в яких первинна обмотка має затискачі Л1 і Л2, а вторинна – И1 і И2, причому індексом 1 позначено початки обмотки, а індексом 2 – її кінці.

### Опис експериментальної установки

Вимірювання активної і реактивної потужності та енергії в трифазній трипровідній мережі виконують на експериментальній установці (рис. 12.5) з трьома приймачами: лампами розжарювання, трифазним двигуном і трифазним конденсатором, у спільну лінію яких увімкнено первинні обмотки Л1Л2 вимірювальних трансформаторів ТА1, ТА2, ТА3, а до вторинних їх обмоток И1И2 приєднано амперметри РА1, РА2, РА3, послідовні обмотки трифазного ватметру активної потужності PW1, послідовна обмотка однофазного ватметру PW2 і послідовні обмотки лічильників активної PI1 та реактивної PK1 енергій.

Рис. 12.5. Схема експериментальної установки для вимірювання активної 
і реактивної потужностей та енергій у трифазній трипровідній мережі.

Вольтметр PV1 із вольтметровим перемикачем SA1 і паралельні обмотки вимірювальних приладів живляться безпосередньо від лінії А, В, С трифазної системи через перемички Л1И1, встановлені на вимірювальних трансформаторах струму ТА1, ТА2, ТА3.

### Проведення дослідів

Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

Скласти експериментальну установка в такій послідовності: спочатку скласти коло приймачів електричної енергії, увімкнувши в загальне коло первинні обмотки Л1Л2 вимірювальних трансформаторів струму ТА1, ТА2, ТА3, потім кола, приєднані до вторинних обмоток И1И2 тих самих трансформаторів, і, нарешті, приєднати до проводів А, В, С через перемички Л1И1 вольтметр PV1 з вольтметровим перемикачем SA1 і паралельні обмотки ватметрів PW1, PW2 та лічильників PI1, PK1.

Після перевірки керівником правильності з’єднань, увімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF0 і замиканням по черзі триполюсних автоматичних вимикачів QF1, QF2, QF3 перевірити правильність роботи окремих вимірювальних приладів.

Встановлюючи різні режими роботи приймачів, записати покази стрілкових приладів і встановити час за секундомірами, який відповідає довільним цілим числам повних обертів дисків лічильників активної та реактивної енергії.

Результати спостережень записати в таблицю:

| № досліду | Напруга, В |  |  | Покази амперметрів, А |  |  | Покази ватметрів |  | Відліки за секундомірами та лічильниками енергії |  |  |  | Коефіцієнт трансформації KI | Позиції автоматичних вимикачів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | активній |  | реактивній |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вт | вар | об | с | об | с |  |  |  |  |
|  | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | P0 | Q10 | Na | ta | Np | tp |  | QF1 | QF2 | QF3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Знак  відповідає ввімкненому апарату.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Розрахувати для кожного досліду активну P0 і реактивну Q0 потужності за показами ватметрів, знайти ті самі величини Р і Q по лічильниках активної та реактивної енергій і, вважаючи ватметри зразковими приладами, знайти величини відносної похибки 0а і 0р за формулами

γ0a=P−P0P100; γ0p=Q−Q0Q100.

Результати обчислень записати в таблицю:

| № досліду | Р, кВт | Р0, кВт | 0а, % | Q, квар | Q0, квар | 0р, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |

2. Знайти для кожного досліду середньоарифметичне значення лінійних напруг Uл і лінійних струмів Iл і обчислити коефіцієнт потужності установки

cos ϕ=P03UлIл,

а також його значення cos  за числовими величинами Р і Q, користуючись формулою

cos ϕ=11+QP2.

Результати обчислень записати в таблицю:

| № досліду | Uл, В | Iл, А | Р0, кВт | cos 0 | Р, кВт | Q, квар | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Знайти для всіх дослідів зсув фаз 0 між фазними напругами і відповідними їм фазними струмами й обчислити потужності РАВ і РСВ, враховані окремими вимірювальними елементами трифазного ватметру активної потужності, і порівняти їх алгебраїчну суму з потужністю Р0, яку вимірює трифазний ватметр, обчисливши різницю

ΔP=P0−PAB+PCB.

Результати обчислень записати в таблицю.

| № досліду | cos 0 | 0, град | РАВ, кВт | РСВ, кВт | РАВ+РСВ, кВт | Р0, кВт | Р, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |

- Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- В яких випадках та за якими схемами можна вимірювати активну потужність трифазної системи одним однофазним ватметром?

- З яких міркувань слід обирати опори додаткових резисторів до однофазного ватметру для утворення штучної нейтральної точки?

- Коли для вимірювання активної потужності трифазної системи можна користуватися схемою двох однофазних ватметрів?

- При яких умовах два однофазні ватметри, увімкненні для вимірювання активної потужності трифазної системи, дають однакові покази?

- Скільки затискачів має трифазний ватметр, який призначено для використання у трифазній трипровідній мережі?

- Які прилади слід застосувати для вимірювання активної енергії у трифазних мережах?

- У яких випадках диски двох однофазних лічильників активної енергії, що правильно увімкнуті за схемою двох приладів, обертаються у протилежних напрямах, якщо струмові навантаження фаз однакові?

- Як можна виміряти реактивну потужність і енергію у трифазній мережі при симетричному режимі?

- Як виміряти коефіцієнт потужності трифазної установки за допомогою трифазних лічильників активної та реактивної енергій?

- Коли необхідно вимірювальні прилади вмикати через відповідні вимірювальні трансформатори струму?

## РОБОТА 13

## Вимірювання лінійних переміщень індуктивними перетворювачами

### Мета роботи

- Вивчити конструкції індуктивних перетворювачів.

- Дослідити засоби вмикання індуктивних перетворювачів та шляхи збільшення їх чутливості.

- Побудувати графічні залежності струму індуктивного перетворювача від різних способів його вмикання.

### Основні теоретичні положення

Дистанційне вимірювання лінійних переміщень різних об'єктів можливо здійснити безконтактним способом за допомогою індуктивних перетворювачів. Дія останніх основана на залежності їх індуктивності при зміні взаєморозташування котушки й окремих ділянок магнітопроводу. Використовують магнітні перетворювачі, як з розімкненою, так і з замкненою магнітною системами.

Конструкції таких перетворювачів відрізняються простотою, в експлуатації і відносно великою потужністю сигналу, що дозволяє застосувати їх без підсилювачів, приєднуючи безпосередньо до вимірювального приладу, проградуйованого у значеннях лінійного переміщення.

Рис. 13.1. Будова індуктивного перетворювача:

а - з рухомим феромагнітним магнітопроводом; б - зі змінним повітряним зазором.

Індуктивні перетворювачі діють тільки в колах змінного струму постійної частоти. Індуктивний перетворювач з рухомим феромагнітним магнітопроводом (рис. 13.1, а) використовується для вимірювання значних переміщень і зі змінним повітряним зазором (рис. 13.1, б) – малих переміщень. В обох випадках деталь, лінійне переміщення якої необхідно виміряти, з'єднується з рухомою частиною магнітопроводу, що приводить до її переміщення, та до зміни індуктивності котушки L перетворювача (рис. 13.2).

При незмінній напрузі U і частоті струму f за рахунок зміни індуктивності котушки L змінюється її струм

IL=URK2+2πfL2,

де RK- активний опір котушки.

Від діапазону зміни струму IL залежить чутливість перетворювача (рис. 13.3)

Рис. 13.2. Графік залежності індуктивності перетворювача від величини переміщення рухомої частини магнітопроводів:

1 - з рухомим феромагнітним магнітопровідом; 2 - зі змінним повітряним зазором.

S=ΔILΔx,

де Δx - діапазон зміни лінійних переміщень рухомої  частини магнітопроводу.

Чутливість перетворювача можна змінити регулюванням напруги U  або послідовним вмиканням в коло котушки допоміжних елементів. Так послідовне вмикання резистора R з котушкою L зменшує струм в колі

I=URK+R2+2πfL2.

і відповідно чутливість перетворювача (рис. 13.3).

Послідовним вмиканням  в коло котушки конденсатора С отримують індуктивний резонансний перетворювач. Індуктивність котушки перетворювача L залежить від положення рухомої частини  x магнітопроводу. При  x = x0 для деякої ємності конденсатора C = CР виникає резонанс напруг, з різким збільшенням струму

I=IΡ=URK2+2πfL−12πfCР2=URΚ.

Переміщення рухомої частини магнітопроводу на х порушує резонансну умову 2πfL=12πfCΡ, внаслідок чого струм кола значно змінюється, що обумовлює більшу чутливість резонансного перетворювача в порівнянні зі звичайними (рис. 13.3), тому що існує нерівність ΔIΡΔx>>ΔILΔx.

В диференціальних індуктивних перетворювачах є дві однакові магнітні системи з самостійними обмотками і однією рухомою частиною магнітопроводу, що розташована симетрично відносно обох осердь з повітряними зазорами однакової довжини х (рис.13.4).

Рис. 13.3. Графіки залежності струму перетворювача від величини переміщення рухомої частини магнітопроводу:

1 – без вмикання допоміжних елементів; 2 – з вмиканням допоміжного резистора; 3 – також конденсатора.

Рис. 13.4. Будова диференціального індуктивного перетворювача.

Під впливом лінійного переміщення рухомої частини магнітопроводу із його середнього положення обидва повітряні зазори змінюються на одну і ту ж величину, але з різними знаками, що приводить до відповідної зміни індуктивностей та повних опорів обмоток перетворювача.

Обмотки диференціального індуктивного перетворювача вмикають до мостової схеми.  Лінійне  переміщення рухомої частини знаходять за струмом у вимірювальній діагоналі незрівноваженого моста.

Чутливість диференціального індуктивного перетворювача значно більше, ніж індуктивного перетворювача звичайної конструкції.

### Опис експериментальної установки

Експериментальне дослідження індуктивного перетворювача з рухомої феромагнітним магнітопроводом (рис. 13.1, а)  здійснюється на установці (рис.13.5), яка містить індуктивний перетворювач L, резистор R, конденсатор С, міліамперметр PA1, вольтметр PV1 і вимикачі SА1, SА2.

Живлення перетворювача здійснюється від кола змінного струму частоти f = 50 Гц через двополюсний автоматичний вимикач QF1 і регулюючий автотрансформатор TV1, а контроль напруги живлення – вольтметром PV1.

Проведення дослідів

Рис. 13.5. Схема установки для дослідження індуктивного перетворювача.

1. Ознайомитись з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Скласти установку відповідності з електричною схемою. Вивести ручку регулюючого автотрансформатора TV1 в нульове положення, а вимикачі SА1, SА2 ввімкнути.

3. Після перевірки керівником правильності з'єднань, ввімкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1. Автотрансформатором TV1 встановити задану напругу живлення індуктивної котушки перетворювача, активний опір якої Rк=... Ом.

4. Змінюючи зазор х від  хmin до хmax рухомої частини магнітопроводу магнітного перетворювача L, записувати відповідні струми І.

5. Провести серії дослідів відповідно до пункту 4, почергово вимикаючи вимикачі SА1, SА2 згідно таблиці.

6. Результати дослідів за п. 4,5 занести в таблицю:

| № серії досліду | Напруга, U, B | Допоміжні елементи |  | Переміщення, х, мм | Струм, I, мА | Положення вимикачів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SА1 | SА2 |
|  |  | R, Oм | С, мкФ |  |  |  |  |
| а1...а6 |  |  |  |  |  |  |  |
| б1...б6 |  |  |  |  |  |  |  |
| в1...в6 |  |  |  |  |  |  |  |
| г1...г6 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: знак  відповідає ввімкнутому вимикачу.

### Опрацювання результатів дослідів

1. Визначити індуктивність котушки перетворювача L в залежності від величини переміщення х для серії дослідів а1...а6.

Результати розрахунків занести в таблицю:

| № досліду | Дані досліджень |  |  |  | Індуктивність L, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | Rк, Ом | х, мм | Iа, мА |  |
| а1...а6 |  |  |  |  |  |

2. Збудувати в одній координатній системі графік L(х), а в другій – Iа(х) при R = 0, С = 0;

Iб(х) при R 0, C = 0;

Iв(х) при R = 0, C 0;

Iг(х) при R  0, C 0.

3. За допомогою графіків п.2 визначити діапазон зміни струмів ΔI=I1−I2, при якому існує лінійна залежність між струмами Iа...Iг, і відповідними діапазонами переміщень Δx=x1−x2, а також чутливість S по кожній схемі вмикання перетворювача.

Результати розрахунків внести в таблицю:

| № досліду | Наявність допоміжних елементів |  | Діапазон зміни |  |  |  | Чутливість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | х1, мм | х2, мм | І1, мА | І2, мА | S, мА/мм |
| а |  |  |  |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |  |  |  |
| г |  |  |  |  |  |  |  |

- Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- У чому полягає принцип дії індуктивного перетворювача?

- Яку будову мають індуктивні перетворювачі?

- В колах якого струму використовують індуктивні перетворювачі?

- Для яких переміщень використовують перетворювачі з розімкненим та з зімкненим магнітопроводами?

- Яким чином визначають чутливість індуктивного перетворювача?

- Від яких параметрів індуктивного перетворювача залежить його чутливість ?

- Як впливає додатковий опір на чутливість індуктивного перетворювача?

- Яким чином вибирають ємність конденсатора резонансного перетворювача?

- У чому полягає принцип дії індуктивного перетворювача диференціального типу?

- Які переваги мають індуктивні перетворювачі диференціального типу?

# ТРАНСФОРМАТОРИ

## РОБОТА 14

## Однофазний трансформатор

### Мета роботи

- Вивчити будову однофазного трансформатора.

- Визначити коефіцієнт трансформації і напругу короткого замикання.

- 3будувати характеристики трансформатора в функції вторинного струму.

### Основні теоретичні положення

Однофазний трансформатор – статичний електромагнітний апарат змінного струму, що перетворює електричну енергію з одним співвідношенням напруги і струму в електричну енергію з іншим співвідношенням цих величин тої самої частоти.

Однофазний двохобмотковий трансформатор складається із замкненого феромагнітного магнітопроводу з тонких листів електротехнічної сталі, які ізольовано лаком один від одного. На цьому магнітопроводі розташовані дві незалежні, індуктивно зв’язані обмотки з ізольованого мідного або алюмінієвого проводу. Обмотка вищої напруги має більшу кількість витків проводу меншого перерізу, ніж обмотка нижчої напруги з меншою кількістю витків проводу більшого перерізу тому, що номінальні струми обмоток зворотно пропорційні цим напругам. Одну з обмоток трансформатора приєднують до джерела перетворюваної електричної енергії змінного струму і називають первинною, а другу обмотку, до якої приєднують приймачі, - вторинною.

Змінний магнітний потік, який існує у магнітопроводі, збуджує у вторинній обмотці трансформатора діючу ЕРС взаємоіндукції

Е2=4,44fw2Фm,

де f – частота змінного струму;

w2 – кількість витків вторинної обмотки трансформатора;

Фm – амплітуда магнітного потоку.

Якщо ЕРС Е2, індукована у вторинній обмотці, більша за напругу U1, що підведена до первинної обмотки, трансформатор називають підвищувальним. Коли E2<U2, трансформатор звуть знижувальним.

Відношення напруги UВНх, що діє між затискачами А, Х виводів обмотки вищої напруги (ВН), до напруги UННх, яка існує між затискачами а, х виводів обмотки нижчої напруги (НН) при холостому ході трансформатора, тобто

n=UВНхUННх,

є коефіцієнт трансформації.

На табличці однофазного трансформатора є такі номінальні величини: потужність Sном, первинна U1ном і вторинна U2ном напруги, первинний I1ном і вторинний I2ном струми, напруга короткого замикання Uк* і частота змінного струму fном, які відповідають номінальному тепловому режиму при температурі навколишнього середовища +40С. Крім того, тут вказані потужність Рх під час холостого ходу трансформатора і потужність Рк, яка відповідає досліду короткого замикання.

Якщо до вторинної обмотки трансформатора приєднати приймачі електричної енергії, то у вторинному колі виникає струм I2 і між затискачами цієї обмотки встановлюється вторинна напруга U2, що залежить від вторинного струму I2 і коефіцієнта потужності приймачів cos 2.

Рис. 14.1. Зовнішні характеристики однофазного трансформатора при різних коефіцієнтах потужності приймачів.

Графічні залежності U2(I2) одержані при U1 = const, f = const і cos 2 = const називаються зовнішніми характеристиками трансформатора (рис. 14.1).

Відносну зміну вторинної напруги у процентах U2* при заданому вторинному струмі I2 і коефіцієнті потужності приймачів cos 2 обчислюють так

ΔU2=U2х−U2U2х100,

де U2x і U2 – відповідні вторинні напруги при холостому ході та вторинному струмі I2 трансформатора і коефіцієнті потужності приймачів cos 2.

Точніше відносну зміну вторинної напруги знаходять за формулою

ΔU2=β(Ua cosϕ2+Up sinϕ2),

у якій коефіцієнт навантаження трансформатора

β=I2I2ном,

а напруги Uа* і Uр* є відповідно активна та реактивна складові напруги короткого замикання

Uк=UкU1 ном100,

де Uк – значно знижена напруга на затискачах первинної обмотки при досліді короткого замикання, який проводять при номінальному струмі обмотки трансформатора I1=I1 ном.

Напруги Uа* і Uр* в процентах, знаходять за формулами

Ua*=Pк10Sном;       Up*=Uк2−Ua2,

де Pк – потужність, що відповідає номінальним втратам трансформатора при досліді короткого замикання, Вт;

Sном – номінальна потужність трансформатора, кВА.

Характеристики однофазного трансформатора при змінному навантаженні відображають графічними залежностями вторинної напруги U2, первинного струму I1, коефіцієнта потужності cos 1 і коефіцієнта корисної дії  від вторинного струму I2 для сталих значень первинної напруги U1, частоти струму f і коефіцієнта потужності приймачів cos 2 (рис. 14.2).

Характеристики трансформаторів невеликої потужності зі зниженим ККД можна одержати методом безпосереднього навантаження. Для цього з первинного і вторинного входів трансформатора вмикають прилади для вимірювання первинних напруги U1, струму I1, активної потужності P1, а також вторинних напруги U2, струму I2 і активної потужності P2 з одночасним приєднанням до затискачів вторинної обмотки змінного навантаження з постійним коефіцієнтом потужності приймачів cos 2.

Рис. 14.2. Характеристики однофазного трансформатора в функції вторинного струму.

В разі активного навантаження з вторинного боку трансформатора можна вимірювати тільки напругу U2 і струм I2, тому що активна потужність

P2=U2I2 cos ϕ2

у цьому випадку визначається тільки добутком вторинних напруги і струму, оскільки коефіцієнт потужності приймачів cos 2=1.

Коефіцієнт потужності cos 1 і ККД трансформатора обчислюють так

cos ϕ1=P1U1I1;            η=P2P1.

Такий прямий метод визначення ККД припустим тільки для трансформаторів малої потужності, коли існує значна відмінність потужностей P1 і P2. Для трансформаторів середньої і великої потужностей його слід визначати за формулою

η=βSномcos ϕ2βSномcos ϕ2+Pх+β2Pк,

де Pх і Pк потужності відповідно при досліді холостого ходу, який проведено при номінальній первинній напрузі, і при досліді короткого замикання з номінальними струмами обмоток трансформатора.

### Опис експериментальної установки

Дослідження однофазного трансформатора TV2 виконують на експериментальній установці (рис. 14.3), що живиться від мережі змінної напруги А, В через двополюсний автоматичний вмикач QF1 і регулювальний автотрансформатор ТV1, яким під час проведення досліду встановлюють потрібну первинну напругу між затискачами первинної обмотки трансформатора. Амперметр РА1, ватметр PW1 і вольтметр PV1 вимірюють відповідні електричні величини первинної обмотки трансформатора, а вольтметр PV2 і амперметр PA2 – вторинної. Змінне активне навантаження вторинної обмотки трансформатора здійснюють за допомогою перемикачів QS2 лампового реостата RP1.

Під час досліду короткого замикання, що проводять при значно зниженій первинній напрузі і номінальних струмах обмоток трансформатора, вторинну обмотку замикають однополюсним вимикачем QS1 накоротко.

Проведення дослідів

Рис. 14.3. Схема експериментальної установки для дослідження однофазного трансформатора.

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Скласти експериментальну установку для дослідження однофазного трансформатора, поставити повзунок регулювального автотрансформатора ТV1 у нульове положення і вимкнути однополюсний вимикач QS1.

3. Після перевірення керівником правильності з’єднань встановити рукояткою регулювального автотрансформатора ТV1 номінальну напругу первинної обмотки трансформатора і записати в таблицю покази всіх приладів при холостому ході трансформатора.

4. Для випробування трансформатора під змінним активним навантаженням слід змінювати вимикачем QS2 кількість ввімкнених ламп у ламповому реостаті RP1 так, щоб у вторинній обмотці виникав по черзі струм I2  25, 50, 75, 100, 125% I2ном при незмінній напрузі між затискачами первинної обмотки.

Результати спостережень за пунктами 3 і 4 записати в таблицю:

| № досліду | Напруга U1, В | Струм I1, А | Активна потужність Р1, Вт | Напруга U2, В | Струм I2, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |

5. Провести дослід короткого замикання трансформатора. Для цього поставити повзунок регулювального автотрансформатора ТV1 в нульове положення, потім замкнути однополюсний вимикач QS1 і поступово збільшувати напругу первинної обмотки трансформатора до встановлення її номінального струму.

Покази всіх приладів записати у таблицю:

| № досліду | Напруга Uк, В | Струм Iк, А | Активна потужність Рк, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити коефіцієнт трансформації n, а також напругу короткого замикання Uк* і струм холостого ходу у процентах за формулами

Iк=IкI1ном100,          Iх=IхI1ном100.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| U1х, В | U2х, В | n | Uк, В | Uк*, В | Ix, А | I1ном, А | Ix*, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Обчислити для всіх дослідів коефіцієнт потужності cos 1 і ККД  трансформатора.

Результати спостережень і обчислень записати в таблицю:

| № досліду | U1, В | I1, А | Р1, Вт | cos 1 | U2, В | I2, А | Р2, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати в одній системі координат характеристики трансформатора при активному навантаженні в функції вторинного струму, тобто

U2(I2), I1(I2), cos 1(I2), (I2) при U1=const, f=const, cos 2=1.

4. Обчислити ККД трансформатора при коефіцієнті навантаження =0,7 і коефіцієнті потужності приймачів cos 2=0,8.

Результати розрахунків записати в таблицю:

|  | Sном, ВА | cos 2 | Рх, Вт | Рк, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Розрахувати відносну зміну вторинної напруги трансформатора U2* при номінальному режимі в разі навантаження його активними, індуктивними і ємкісними приймачами при коефіцієнті потужності реактивного навантаження cos 2=0,8 і побудувати криві U2(I2) для cos 2=const.

Результати розрахунків записати в таблицю:

| № досліду |  | Рк, Вт | Sном, кВА | Uа* | Uк* | Uр* | U2* для навантаження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | активного | індуктивного | ємкісного |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Яке основне призначення однофазного трансформатора?

- Як збудовано однофазний трансформатор?

- На якому принципі діє трансформатор?

- Від яких величин залежать діюча ЕРС взаємоіндукції вторинної обмотки трансформатора?

- Як виміряти коефіцієнт трансформації?

- Як обчислити номінальні струми обмоток однофазного трансформатора, якщо відомі його номінальні потужність і напруги?

- Що називають зовнішніми характеристиками трансформатора?

- В якій залежності знаходяться коефіцієнт потужності і ККД однофазного трансформатора від його навантаження?

- Як знайти номінальну відносну зміну вторинної напруги трансформатора?

- Як проводять досліди холостого ходу і короткого замикання?

## РОБОТА 15

## Трифазний трансформатор

### Мета роботи

- Вивчити будову трифазного трансформатора.

- Визначити фазний і лінійний коефіцієнти трансформації при різних типах з’єднання його обмоток.

- Збудувати характеристики трансформатора при симетричному навантаженні в функції вторинного струму.

### Основні теоретичні положення

Трифазний трансформатор – статичний електромагнітний аапрат змінного струму, якій перетворює електричну енергію в трифазних колах з одним співвідношенням лінійних напруг і струмів в електричну енергію з іншим співвідношенням цих величин тої самої частоти.

Трифазний тристержневий трансформатор складається із замкненого феромагнітного магнітопроводу з тонких листів електротехнічної сталі, які ізольовано лаком один від одного. На трьох стержнях магнітопроводу є дві незалежні, індуктивно зв’язані трифазні обмотки з ізольованого мідного або алюмінієвого проводу – вищої напруги (ВН) і нижчої напруги (НН), в кожну з яких входять три фазні обмотки або фази.

Трифазний трансформатор має 12 затискачів, до яких приєднані виводи шості фазних обмоток (рис. 15.1).

Затискачі виводів початків окремих фазних обмоток вищої напруги позначають буквами A, B, C, затискачі кінців цих фаз – X, Y, Z, а для затискачів виводів окремих фазних обмоток нижчої напруги застосовують аналогічні позначення – a, b, c і x, y, z. Фазні обмотки вищої і нижчої напруги з’єднують за допомогою металевих пластин зіркою або трикутником. З’єднання зіркою позначають буквою У, а з’єднання трикутником буквою Д.

Відношення лінійних напруг трифазного трансформатора при холостому ході є лінійний коефіцієнт трансформації

nл=Uл ВНхUл ННх,

а відношення фазних напруг при тому самому режимі є фазний коефіцієнт трансформації

nф=Uф ВНхUф ННх,

Рис. 15.1. Розташування і маркірування затискачів виводів фазних обмоток трифазного трансформатора і з’єднання їх за схемами:

а – У/У,    б – У/Д,    в – Д/У,    г – Д/Д.

При однаковому типі з’єднання фазних обмоток вищої і нижчої напруг, тобто при з’єднаннях за схемами У/У або Д/Д, обидва коефіцієнти однакові

nл= nф.

При з’єднанні фазних обмоток за схемою У/Д

nф=nл3,

а за схемою Д/У

nф=3 nл.

Кожному типу з’єднань фазних обмоток трифазного трансформатора відповідає певний кут зсуву векторів лінійних нижчих напруг до відповідних лінійних вищих напруг. Так, при однаковому напрямі намотування, одному і тому самому маркіруванню виводів фаз обмоток при з’єднанні їх за схемою У/У цей кут дорівнює 0. Такий трансформатор відносять до групи 0 (рис. 15.2, а). При з’єднанні фазних обмоток за схемою У/Д, той самий кут є 330 або 3011 і трансформатор відносять до групи 11. (рис. 15.2, б).

Рис. 15.2. Визначення кутів зсуву векторів лінійних нижчих напруг до відповідних векторів лінійних вищих напруг при з’єднанні фазних обмоток трифазного трансформатора за схемами:

a – У/У-0,      б – У/Д-11.

Властивості трифазного трансформатора при змінному симетричному навантаженні визначають за його характеристиками – графічними залежностями вторинної лінійної напруги Uл2, первинного лінійного струму Iл1, коефіцієнта потужності cos 1 і ККД  трансформатора  від вторинного лінійного струму і коефіцієнта потужності приймачів cos 2 (рис. 15.3).

Рис. 15.3. Характеристики трифазного трансформатора в функції вторинного лінійного струму.

Коефіцієнт потужності трифазного трансформатора обчислюють так

cosϕ1=P13Uл1Iл1,

де P1 – активна потужність з боку первинної обмотки трансформатора;

Uл1 і Iл1 – середньоарифметичні значення відповідно лінійних напруг UAB, UBC і UCA і лінійних струмів IА, IВ, IС з первинного боку трансформатора.

ККД трифазного трансформатора знаходять за формулою

η=βSномcos ϕ2βSномcos ϕ2+Pх+β2Pк,

де  – коефіцієнт навантаження трансформатора;

Sном – номінальна потужність трансформатора;

cos 2 – коефіцієнт потужності приєднаних приймачів;

Pх і Pк – потужності, які відповідають дослідам холостого ходу і короткого замикання.

Коефіцієнт навантаження визначають так

β=I2I2ном,

де 	I2 і I2ном – відповідно вторинний струм навантаженого трансформатора і номінальний струм його вторинної обмотки.

Потужності Sном, Pх і Pк зазначені у табличці трансформатора разом зі всіма іншими його номінальними даними.

### Опис експериментальної установки

Дослідження трифазного тристержневого трансформатора виконують на експериментальній установці (рис. 15.4), що живиться від трифазної мережі А, В, С через триполюсний автоматичний вимикач вмикач QF1 і має прилади для вимірювання лінійних напруг UAB, UBC і UCA і Uab, Ubc і Uca та лінійних струмів IА, IВ, IС і Ia, Ib, Ic відповідно з первинного і вторинного боків трансформатора, а також активної потужності P1 з боку первинної обмотки трансформатора ТV1.

Рис. 15.4. Схема експериментальної установки для дослідження трифазного трансформатора.

Симетричне активне навантаження трансформатора здійснюють трифазним навантажувальним реостатом RР1, який приєднують до вторинної обмотки трансформатора за допомогою трифазного автоматичного вимикача QF2.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Скласти експериментальну установку для дослідження трифазного трансформатора при з’єднанні фазних обмоток за схемою У/У і вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2.

3. Після перевірення керівником правильності з’єднань ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і записати покази вольтметрів в таблицю.

4. Вимкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, перемкнути фазні обмотки трансформатора за схемою У/Д, знов ввімкнути цей вимикач і зробити відліки за вольтметрами і записати їх теж в таблицю.

5. Повторити дослід п. 4-го при з’єднанні обмоток за схемою Д/У і Д/Д з записами відліків за вольтметрами.

Результати спостережень пунктів 3, 4, 5 записати в таблицю:

| № досліду | Умовне позначення схеми з’єднання фазних обмоток трансформатора | Напруга, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UAB | UBC | UCA | Uab | Ubc | Uca |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Випробувати трифазний трансформатор при з’єднанні фазних обмоток за схемою Д/Д при симетричному активному навантаженні і вторинних струмах близьких до 25, 50, 75, 100, 125% їх номінальних значень, збуджуючі їх змінною положення повзунків навантажувального реостата, який приєднано до включеної вторинної обмотки трансформатора.

Результати спостережень занести в таблицю:

| № досліду | Напруга, В |  |  | Струм, А |  |  | Активна по-тужність P1, Вт | Напруга, В |  |  | Струм, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB | UBC | UCA | IAB | IBC | ICA |  | Uab | Ubc | Uca | Iab | Ibc | Ica |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

1. Обчислити лінійний nл і фазний nф коефіцієнти трансформації трифазного трансформатора при з’єднанні фазних обмоток за схемами У/У, У/Д, Д/У, Д/Д.

Результати розрахунків звести у таблицю:

| № досліду | Умовне позначення схеми з’єднання фазних обмоток трансформатора | Uл ВНх, В | Uл ННх, В | nл | nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |

2. Розрахувати для всіх дослідів коефіцієнт навантаження , коефіцієнт потужності cos 1 і ККД  трифазного трансформатора.

Результати розрахунків звести в таблицю:

| № досліду | Uл1, В | Iл1, A | P1, Вт | cos 1 | Uл2, В | Iл2, A | P2, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Збудувати в загальній системі координат характеристики трифазного трансформатора в функції вторинного струму Uл2(Iл2), Iл1, Iл2, cos 1(Iл2), (Iл2) при Uл1=const, f=const, cos 2=const.

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Яке перетворення електричної енергії здійснює трифазний трансформатор?

- З яких основних частин складається трифазний трансформатор?

- Яке встановлено маркірування затискачів виводів обмоток вищої і нижчої напруг?

- Які існують типи і групи з’єднання фазних обмоток?

- Що називають лінійним і фазним коефіцієнтами трансформації і яка залежність існує між ними?

- Що називають характеристиками трансформатора?

- Як визначити коефіцієнт навантаження трансформатора?

- В якій залежності знаходяться коефіцієнт потужності і ККД трифазного трансформатора від його коефіцієнта навантаження?

- Від яких величин залежить ККД трифазного трансформатора?

- Яким фізичним величинам відповідають активні потужності, що виміряні при дослідах холостого ходу і короткого замикання?

## РОБОТА 16

## Паралельна робота трифазних трансформаторів

### Мета роботи

- Вивчити умови вмикання трифазних трансформаторів на паралельну роботу.

- Визначити групи з’єднання обмоток і виконати фазировку трансформаторів.

- Виявити розподіл навантаження між паралельними трансформаторами.

### Основні теоретичні положення

Паралельною роботою двох або більшої кількості трансформаторів звуть їх спільний режим роботи, при якому однойменні виводи як з первинного, так і з вторинного боків з’єднані між собою і до первинного боку цієї трансформаторної групи підводиться електрична енергія змінного струму, а від вторинного боку водна відводиться до приймачів. Такий режим роботи забезпечує безперебійну подачу електричної енергії приєднаним приймачам навіть при вимиканні одного з трансформаторів, що беруть участь в паралельній роботі. Крім того, цей режим дає можливість пристосовувати вимкненої трансформаторної групи до потужності приймачів що зменшує втрати енергії і гарантує роботу трансформаторів з підвищеними техніко-економічними показниками. Краще використування трансформаторів при паралельній роботі відбувається коли приєднане навантаження розподіляється між трансформаторами пропорційно до їх номінальних потужностей. Для цього потрібна тотожність груп з’єднання обмоток, рівність номінальних як первинних, так і вторинних напруг, а також рівність напруг короткого замикання.

Практично на паралельну роботу дозволяється вмикати трифазні трансформатори з коефіцієнтами трансформації, що відрізняються не більш ніж на 0,5% їх середнього значення і напругами короткого замикання, які відрізняються від їх середнього значення не більш ніж на 10%. Паралельна робота трифазних трансформаторів з різними коефіцієнтами трансформації і неоднаковими напругами короткого замикання допустима тільки при умові, щоб жодний з них не став перевантаженим понад існуючих норм.

Належність трансформатора до тої або іншої групи з’єднання обмоток легко визначати за допомогою поляроміра – магнітоелектричного вольтметру з нулем посередині шкали і позначенням полярності його затискачів (рис. 16.1, а, б).

| Группа 0 | А, В | В, С | А, С |  | Группа 11 | ##### А, В | В, С | А, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, b | + | — | + |  | a, b | + | — | 0 |
| b, c | — | + | + |  | b, c | 0 | + | + |
| a, c | + | + | + |  | a, c | + | 0 | + |
| Відхилення стрілки поляроміра |  |  |  |  | Відхилення стрілки поляроміра |  |  |  |

а 				        б

Рис. 16.1. Схеми і таблиці для визначення групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів поляроміром у випадках:

а – У/У-0;   б – У/Д-11.

Акумуляторна батарея GB1 напругою 2…4 В, що приєднані зі зберіганням відповідної полярності до будь яких затискачів одної з обмоток вищої напруги, наприклад, А, В, збуджує в момент замикання кнопки SB1 в інших обмотках трансформатора миттєві ЕРС, напрям яких залежить тільки від групи з’єднання обмоток. Почергове приєднання поляроміра з зберіганням полярності його затискачів до затискачів a, b; b, c; a, обмоток нижчої напруги дозволяє встановити як нульове значення різниці потенціалів, так і напрями дії миттєвих ЕРС, які вважають позитивними при відхиленні стрілки приладу вправо від нульової відмітки шкали і негативними при протилежному її зміщенні від нуля. Такі самі досліди треба провести при почерговому приєднанні акумуляторної батареї GB1 зі кнопкою SB1 до затискачів В, С і А, С з записом дев’яти відхилень стрілки поляроміра в спеціально заготовлену таблицю і порівняти її зі зразковими (рис. 16.1, а, б). Оскільки кожній групі з’єднань обмоток трифазного трансформатора відповідає певна таблиця відхилень стрілки поляроміра, то що дозволяє визначити належність трансформатора до тої чи іншої групи.

Перед первісним вмиканням трансформаторів ТV1 і ТV2, що належать до однієї групи з’єднання обмоток з маркірованими затискачами, на паралельну роботу, слід виконати їх фазировку, тобто перевірити збігання фаз вторинних ЕРС коли первинні обмотки приєднанні до загальної мережі (рис. 16.2). При цьому потрібно використати електромагнітний вольтметр зі шкалою на подвійну лінійну напругу трансформаторів.

До виконання фазировки слід однойменні затискачі вторинних обмоток трансформаторів а, а з’єднати між собою металічною перемичкою для утворення електричного кола, що дає можливість виміряти напругу між іншими затискачами, що належать до вторинних обмоток окремих трансформаторів.

Рис. 16.2. Схема для виконання фазировки трифазних трансформаторів.

Сам процес фазировки полягає в перевірці симетрії вторинних ЕРС кожного трансформатора окремо і вимірювання напруг між затискачами b, b і с, с трансформаторів TV1 і TV2 (рис. 16.2), які при правильному з’єднанні трансформаторів повинні дорівнювати нулю. Якщо ці напруги не дорівнюють нулеві, треба усунути помилку монтажу, що не дозволяє можливість вмикання трансформаторів на паралельну роботу, а потім знову зробити повторну фазировку.

Розподіл навантаження між двома паралельно ввімкнутими трансформаторами однакової номінальної потужності з рівними коефіцієнтами трансформації, але трохи різними напругами короткого замикання можна визначити за допомогою зовнішніх характеристик, які відображають залежність вторинної напруги кожного трансформатора від його вторинного струму при роботі на окремій мережі (рис. 16.3). З цих характеристик виходить, що трансформатор з меншою напругою короткого замикання має більш пологу зовнішню характеристику порівнюючи із трансформатором з більшою напругою короткого замикання. Оскільки при паралельній роботі трансформаторів їх вторинні обмотки приєднані до загальної вторинної мережі з напругою U2, то вторинні струми I2' і I2'' будуть різними, внаслідок чого трансформатор з меншою напругою короткого замикання стане перевантаженим порівнюючи з трансформатором, що відрізняється більшою напругою короткого замикання. Тому непогодження рівності напруг короткого замикання примушує встановлювати загальне навантаження на паралельно ввімкнені трансформатори менше суми їх номінальних потужностей, щоб усунути неприпустиме перевантаження трансформатора з меншою напругою короткого замикання. Деякого вирівнювання розподілу навантаження між трансформаторами у цьому випадку можна здійснити зміною коефіцієнтів трансформації перемиканням відгалужень первинних обмоток так, щоб у недовантаженого трансформатора вторинна напруга при холостому ході була вище, порівнюючи з трансформатором, який робить з перевантаженням.

Рис. 16.3. Зовнішні характеристики паралельно ввімкнутих трифазних трансформаторів з напругами короткого замикання:

1 – меншим; 2 – більшим.

### Опис експериментальної установки

Фазировку трансформаторів виконують за допомогою вольтметра PV1 з вольтметровим перемикачем SA1, які використовують для вимірювання вторинних ЕРС і напруг вторинних обмоток трансформаторів, і вольтметром PV2 зі щупами, яким вимірюють напруги між відповідними вхідними та вихідними затискачами розімкненого двохполюсного роз’єднувача QS1.

Рис. 16.4. Схема експериментальної установки для дослідження паралельної роботи трифазних трансформаторів.

Симетричне навантаження на трансформатори здійснюють за допомогою трифазного реостата RP1 і контролюють його по кожному трансформатору амперметрами РА1, РА2, РА3 і РА4, РА5, РА6, а також по всієї установці з використанням амперметрів РА7, РА8, РА9.

### Проведення дослідів

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати в протокол випробування їх технічні характеристики.

2. Виміряти вольтметром PV2 зі щупами лінійні напруги трифазної мережі А, В, С і згідно з паспортними даними трифазних трансформаторів з’єднати обмотки вищої напруги трикутником або зіркою, а обмотки нижчої напруги – так, щоб трансформатори робили як знижувальні і задовольняли вимогам паралельної роботи.

3. Визначити за допомогою поляроміра групи з’єднання обмоток кожного трансформатора і дані спостережень занести в таблиці:

| Група ... | Трансформатор ТV1 |  |  |  | Група ... | Трансформатор ТV2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, b | A, B | B, C | A, C |  | a, b | A, B | B, C | A, C |
| b, c |  |  |  |  | b, c |  |  |  |
| a, c |  |  |  |  | a, c |  |  |  |

4. Скласти експериментальну установку, вимкнути триполюсні автоматичні вимикачі QF1, QF2, QF3 і розімкнути двополюсний роз’єднувач QS1.

5. Після перевірення керівником правильності виконаних операцій виконати фазировку трифазних трансформаторів для чого натиском відповідних кнопок керування ввімкнути триполюсні електромагнітні контактори КМ0, КМ1 і КМ2, замкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і виміряти вольтметром PV1 з вольтметровим перемикачем SA1 ЕРС обмоток трансформатора ТV1. Потім розімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1, замкнути триполюсний автоматичний вимикач QF2 і двополюсний роз’єднувач QS1 після чого виміряти тим самим вольтметром ЕРС обмоток трансформатора ТV2. Наприкінці слід розімкнути двополюсний роз’єднувач QS1, ввімкнути триполюсний автоматичний вимикач QF1 і виміряти вольтметром PV2 зі щупами напруги між вхідними і вихідними затискувачами двохполюсного роз’єднувача QS1.

Результати вимірювань звести у таблицю:

| № досліду | Електрорушійна сила, В |  |  |  |  |  | Напруга, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трансформатор ТV1 |  |  | трансформатор ТV2 |  |  |  |  |
|  | Еab | Еbc | Еca | Еab | Еbc | Еca | Ubb | Ucc |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Якщо напруги Ubb і Ucc відрізняються від нуля, слід вимкнути установку, перемкнути проводи, що підведені до двополюсного роз’єднувача QS1, і повторити дослід.

Замкнути двохполюсний роз’єднувач QS1 і виміряти за допомогою вольтметра PV1 з вольтметровим перемикачем SA1 три лінійні напруги Uаb, Ubb, Uса, а потім ввімкнути триполюсний автоматичний вмикач QF3 і, змінюючи опір трифазного навантажувального реостата RP1 так, щоб навантаження фаз було однакове, записувати покази всіх приладів доки навантаження одного з трансформаторів стане на 25...30% більше на номінальне.

Результати спостережень звести в таблицю:

| № досліду | Напруга, В |  |  | Струм, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uab | Ubc | Uca | Ia | Ib | Ic | Ia'' | Ib'' | Ic'' | Ia | Ib | Ic |
| 1…6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Опрацювання результатів дослідів

Знайти для всіх дослідів середньоарифметичні значення однорідних електричних величин, використаючі формули:

Uл2=Uab+Ubc+Uca3;   	Iл2'=Ia'+Ib'+Ic'3;

Iл2''=Ia''+Ib''+Ic''3;   		Iл2=Ia+Ib+Ic3.

Результати розрахунків звести у таблицю:

| № досліду | Uл2, В | Iл2, A | Iл2, A | Iл2, A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…6 |  |  |  |  |

Збудувати в одній системі координат графічні залежності Uл2(Iл2), Uл2(Iл2), Uл2(Iл2).

Користуючись накресленими характеристиками визначити допустиме тривале навантаження кожного з двох паралельно з’єднаних трифазних трансформаторів, вважаючи, що кожний з них може бути під навантаженням, що перевищує номінальне.

Скласти висновок за результатами виконаної роботи.

### Запитання для самоперевірки

- Що називають паралельною роботою трифазних трансформаторів?

- З якою метою здійснюють паралельну роботу трансформаторів?

- Яким умовам повинні задовольняти трифазні трансформатори для можливості вмикання їх на паралельну роботу?

- Як експериментально визначити належність трифазного трансформатора до тої або іншої групи з’єднання обмоток?

- Що уявляє собою поляромір?

- В чому полягає фазировка трифазних трансформаторів?

- Що уявляють собою зовнішні характеристики трансформатора?

- Як впливає напруга короткого замикання на форму зовнішньої характеристики трансформатора?

- Як можна визначити розподіл навантаження між паралельно з’єднаними трансформаторами?

- За рахунок чого можна змінити розподіл навантаження між паралельно з’єднаними трансформаторами з неоднаковими напругами короткого замикання?